## 表紙
尿流量管理システム
仕様書
令和７年度
岩手県立大船渡病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 尿流量管理システム | 一 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別添のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器にかかる技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 備えるべき要件
（別添）
調達物品に備えるべき要件
(性能・機能等に関する要件)
| １. | 尿流量測定装置は、以下の要件を満たすこと
| 1-1 | 尿流量測定装置と便器が一体であること
| 1-2 | 尿量、平均尿流率、最大尿流率、排尿時間、尿流時間、最大尿流率到達時間、ためらい時間、着座検知時間の測定が可能であること
| 1-3 | 尿量測定範囲は0～800mLであること
| 1-4 | 尿流率測定範囲は0～50mL/secであること
| 1-5 | 測定開始、測定中、測定終了等を表示する画面を有すること
| 1-6 | 測定開始、測定終了を音声で知らせる機能を有し、音量調節が可能であること
| 1-7 | 測定データの自動保存が可能であること
| 1-8 | 本体寸法は全長720㎜×総幅530㎜×高さ770㎜以内であること
| 1-9 | 測定結果はプリンターで取り出し可能なこと
| 1-10 | 消費電力は最大1,500W以内であること
| 1-11 | 停電時においても便器の手動洗浄が可能なこと