## 表紙
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置
仕様書
令和７年度
岩手県立中央病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置 | 1 | 式
内訳は別紙１のとおり
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙２のとおりである。
(2) | 技術的要件は全て必須の要求要件である。
(3) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | 本調達物品の搬入・据付・配線・調整に係る経費は入札金額に含め、責任をもって施行すること。
(4) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 機器構成
別紙1
機器構成
岩手県立中央病院 デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置
項目 | 構成品名 | 数量 | 備考
1 | 歯科用CBCT/パノラマ撮影装置 | 1
2 | 3DキャプチャーPCセット | 1
3 | i-Dixel Web サーバ | 1
4 | 液晶モニタ | 1
5 | 画像診断アプリケーション | 1
6 | DICOM接続 | 1
7 | 設置、 その他及び障害支援体制 | 1

## 技術的要件
別紙2
調達物品に備えるべき性能、機能に関する技術的要件
岩手県立中央病院 デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線診断装置
1 | 歯科用CBCT / パノラマ撮影装置 (以下、 複合撮影装置) は、 以下の要件を満たすこと。
1-1 | 複合撮影装置本体の外形寸法は、 (W)1400mm×(D)1200mm×(H)2200mm、 据付面積が1.8㎡以内であること。
1-2 | 複合撮影装置本体 (セファロ付)の外形寸法は、 (W)2000mm×(D)1200mm×(H)2200mm、 据付面積が2.6㎡以内であること。
1-3 | 複合撮影装置の使用電力は100V 消費電力 2.0kVA以内であること。
1-4 | 高感度フラットパネルによる歯科用CT撮影およびパノラマ撮影が可能なこと。
1-5 | 撮影時のX線被曝を低減するため短時間 (CT撮影時10秒以下、 パノラマ撮影8秒以下)で撮影可能であること。
1-6 | 管電圧は60～100kv、 管電流は2～10mAの範囲内を調整できること。
1-7 | 患者の位置づけの際、 対面式でのポジショニングが可能であること。
1-8 | 標準パノラマ (標準撮影、顎骨撮影、 直交撮影)、小児パノラマ (標準撮影、顎骨撮影、 直交撮影)、上顎洞パノラマ、顎関節 4分割撮影が可能であること。
1-9 | パノラマ撮影において患者の歯列形態に合わせた断層軌道が選択できること。
1-10 | パノラマX線画像の画質を向上させる機能として、 撮影部位に応じて線量を調整する機能及び適正なコントラストを得る機能を有すること。
1-11 | パノラマ撮影において全域に渡ってフォーカスの合った画像を取得できるAFP (全顎自動焦点補正) 機能を有すること。
1-12 | パノラマ撮影において画像の拡大率を一定に保つ機能を有すること。
1-13 | 保険算定可能な部分パノラマ撮影が可能なこと。
1-14 | CT撮影は検査目的に応じて、 最小30×H30mm～最大170×H145mmの複数のFOVを有していること。
1-15 | CT撮影は180度と360度撮影モードの切替が可能であること。
1-16 | CTのボクセルサイズは、 0.08mm以下での撮影が可能であること。
1-17 | CTはエンド撮影 (根管撮影) に特化した撮影モードを有していること。
1-18 | 歯列に焦点を合わせた歯列型FOVを有していること。
1-19 | CT撮影時の位置づけ方法としてマニュアルおよび2方向からのスカウト撮影機能を有すること。
1-20 | CT撮影時、 撮影部位を簡単に決定できる様に、 パノラマ撮影画像から撮影部位を特定する機能を有すること。
1-21 | CT撮影時、 アーチファクトと歪みの少ない画像を得るための水平照射が可能であること。
1-22 | CT画像の空間周波数は、 2.5LP/mm以上の高解像度である。
1-23 | CT撮影はオフセットスキャンが可能であること。
1-24 | セファロ撮影時において、撮影部位 (軟組織・硬組織)に応じて診断に適切な階調の画像情報を得ることができる機能を有すること。
1-25 | セファロ撮影時において、X線量を低減するために領域をカットする機能を有すること。
1-26 | セファロ撮影時において、 管電圧100kVでの撮影が可能であること。
1-27 | セファロは0.8秒以下で撮影可能であること。
1-28 | C-MOSセンサーによるセファロ撮影が可能であること。
2 | 3DキャプチャーPCセットは、以下の要件を満たすこと。
2-1 | 電磁妨害波規格がVCCIクラスB以上であること。
2-2 | 画像処理装置の外形寸法は、 (W)180mm×(D)304mm×(H)374mm以下であること。
2-3 | 画像処理装置のOSはWindows11 Professional (64bit) 以上であること。
2-4 | CPUは、Intel Core i7-12700 プロセッサー相当以上の性能であること。
2-5 | メインメモリは16GB以上であること。
2-6 | 256GBフラッシュメモリディスク(SSD) および HDD2TB (SATA)×2を有すること。
2-7 | インターフェイスとして、 USB2.0 Type-A USB3.2 Type-C、 USB準拠のキーボード・マウスを有すること。
2-8 | 画像装置本体内にハードディスクを複数実装し、自動データバックアップ機能を有すること
2-9 | ネットワークインターフェース (1000BASE-T以上)を備えていること。
3 | li-Dixel Web サーバは、以下の要件を満たすこと。
3-1 | 電磁妨害波規格がVCCIクラスB以上であること。
3-2 | 画像処理装置の外形寸法は、 (W)180mm×(D)304mm×(H)374mm以下であること。
3-3 | 画像処理装置のOSはWindows11Professional (64bit) 以上であること。
3-4 | CPUは、インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー 相当以上の性能であること。
3-5 | メインメモリは8GB以上であること。
3-6 | 256GBフラッシュメモリディスク(SSD) およびHDD1TB (SATA) ×2を有すること。
3-7 | インターフェイスとして、 USB2.0 Type-A、 USB3.2 Type-C、 USB準拠のキーボード・マウスを有すること。
3-8 | 画像装置本体内にハードディスクを複数実装し、 自動データバックアップ機能を有すること。
3-9 | ネットワークインターフェース (1000BASE-T以上)を備えていること。
3-10 | 撮影対象患者を特定するためにバーコードリーダー又はカードリーダーの使用ができること。
3-11 | 既設歯科口腔外科外来設置のデンタルレントゲンCR装置を接続すること。
3-12 | i-Dixel Webを使用して格納しているデンタルレントゲン、パノラマ、 セファロ、 CTの放射線画像データを歯科口腔外科外来の当院指定電子カルテ端末から観察することができること。
4 | 液晶モニターは、以下の要件を満たすこと。
4-1 | 画面サイズは23型以上であること。
4-2 | 画素数は1,920×1,080 以上であること。
4-3 | 液晶パネルは、 TFTカラー液晶であること
4-4 | 接続方法は、 アナログ: Mini-Dsub15pin、 デジタル:DVI-D / Displayportを有していること。
4-5 | 表示色は1,677万色相当以上であること
5 | 画像診断アプリケーションに関して次の要件を満たすこと。
5-1 | 画像診断アプリケーションは薬機法に対応していること。
5-2 | 画像診断アプリケーションとして次の機能を有していること。
5-2-1 | ズーム機能 ・距離、角度の測定機能 ・エッジの強調機能 ・回転、 反転機能 ・画像の濃度の調整機能 ・画像インポート、エクスポート機能
5-2-2 | ・CT画像再構成機能 ・リアルタイムスライス機能 ・ボリュームレンダリング機能 ・スライス厚み、間隔可変機能 ・簡易ソフト付CTデータ書き出し機能
5-3 | CT画像においてMAR (Metal Artifact Reduction) 機能の切替が可能であること。
5-4 | WEBブラウザ (Edge) 経由で画像診断ワークステーション端末の画像観察が可能となるオプション機能を有していること。
6 | DICOM接続に関して以下の要件を満たすこと。
6-1 | DICOM3.0に準拠していること。
6-2 | DICOM MWMによるオーダー連携及び実施情報の管理について部門システム (既設RIS) と接続すること。 ただし、 接続に際しプログラム改修が必要となった場合の費用も本調達に含むこと。
6-3 | DICOM Storage ができること。 3DキャプチャーPCは既設NAZCA及び当院指定の画像処理サーバとのStorage接続、既設SYNAPSE QAとのStorage接続を行うこと。 また、 i-Dixel Web サーバは既設NAZCAとのStorage接続を行うこと。
6-4 | CTの線量情報をRDSRで出力可能であること。 また、 既設NAZCAへ出力を行い、 既設線量管理システムへの反映を行うこと。
6-5 | DICOMモダリティコードとしてパノラマはCR. DX.PXのいずれか、セファロはCR. DXのいずれか、CTはCTとして選択設定、出力できること。
6-8 | IHE統合プロファイルにおける、 REM MOD (Radiation Exposure Monitoring) の基準を満たしていること。
6-9 | IHE統合プロファイルにおける、 PIR MOD (Patient Information Reconciliation) の基準を満たしていること。
6-10 | IHE統合プロファイルにおける、 PDI PMC (Portable Data for Imaging) の基準を満たしていること。
6-11 | IHE統合プロファイルにおける、SWF.b MOD (Radiology Scheduled Workflow.b) の基準を満たしていること。
6-12 | 院内指定のタイムサーバーと連携し時刻同期を行うこと。 また、 IHE統合プロファイルにこける、 CT (ConsistentTime)の基準を満たすこと。
7 | 設置、 その他及び障害支援体制については以下の要件を満たすこと。
7-1 | 既存の装置や付属品等の撤去を行うこと。
7-2 | 搬入・設置・撤去等にかかる費用は、 本調達に含むこと。
7-3 | 撤去および据付で発生した廃材等は、 すべて納入業者の責任において撤去すること。
7-4 | 病院職員と打ち合わせの上、必要な工事を行うこと。 その費用は本調達に含むこと。
7-5 | 指定した納入場所において、 本装置が有効に稼働するための装置の据付、 調整、 運搬作業を行うこと。
7-6 | 設置に必要な工事内容については、病院の指示に従うこと。
7-7 | 受入試験時に、 漏洩線量測定を行い公的文書にて測定結果を必要部数提出すること。
7-8 | メンテナンスに関しては製造メーカー又は代理店が責任をもって行うこと。
7-9 | 日本語の装置操作マニュアルを用意すること (部数は病院職員と協議すること)。
7-10 | 本件の歯科用CBCT/パノラマ撮影装置自体は正常に作動するように、 納入後3年間は無償で点検調整、 障害阻止を実施すること。
7-11 | 無償保証期間は歯科用CBCT/パノラマ撮影装置自体は納入日より3年間とする。 また、 この期間に操作性や画質向上のためのソフトウェアおよびハードウェアのアップグレードが行われた場合のバージョンアップ費用を含めること。
7-12 | 臨床開始にあたり、 十分な研修、 教育を行うこと。
7-13 | 病院が必要と認めたときは、追加の操作教育訓練を行うこと。
7-14 | 当院担当職員と打ち合わせの上、必要なネットワーク工事を行うこと。 その費用は本調達に含むこと。