## 表紙
生化学自動分析装置
仕様書
令和７年度
岩手県立一戸病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 生化学自動分析装置（一戸病院） | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 仕様要件
仕様要件 生化学自動分析装置（一戸病院）
● 自動生化学自動分析装置において以下の機能を実現できること
1 | 自動溶血機能を有するHbA1ｃユニットがあり,追加項目が余裕で架設可能な一体型機器であること。
2 | 分析部本体は、作業工程に支障なく余裕を持ったスペースが確保されていること。
3 | 処理能力は電解質分析部600テスト／時以上、比色分析部800テスト／時以上、HbA1ｃ200テスト/時以上。今後（免疫項目等）対応があった場合でも、安定したデータ提出ができること。
4 | 最大同時分析項目数は、２試薬系比色項目で40項目以上の同時架設が可能なこと。
5 | 反応容器材質は、経年劣化でも精度維持が可能な方式であること。
6 | 緊急検体は割り込み投入が可能なこと。
7 | サンプルプローブには詰まり検知機能を有し、吸引時の異常を自動検出できること。
8 | サンプルプローブは、ガード機能を有した液面センサー一体型で、障害物を検知した場合は停止すること。
9 | 試薬容器に貼られたバーコードを自動的に読み取る機能を有し、試薬ボトルのフリーセッティングが可能で置き間違い等を防ぐことができること。
10 | 45ポジションの試薬ボトルが架設できること。
11 | 自動立ち上げ可能機器で、事前登録した一連のメンテナンスを連続して実行できること。
12 | 微量検体の測定が可能であること。
13 | 反応液量は70～360μLの範囲で測光可能であること。
14 | 装置全体の状況を一覧確認・結果出力までの目安表示・精度管理一覧表示ができること。
15 | サンプルプローブ及び試薬プローブ、反応容器のキャリーオーバ回避機能を有すること。
16 | 測定方法はエンドポイント法、レート法、電極法を採用すること。
17 | 検体セットは、各種採血管・サンプルカップ等の混在セットが可能であること。
18 | 測光ポイント数は33ポイント以上であること。
19 | ユーザーID登録機能を有すること。
20 | 再検機能を有し、自動再検、手動再検可能であること。
21 | 標準液、精度管理試料をある程度余裕をもって架設できること。
22 | 汎用試薬対応すること。
23 | 測定限界を超える高値検体の場合も、希釈再検が可能であること。
24 | 専属サービス要員が盛岡に常駐しており、有事の際には、早急な対応が可能である。
● 純水製造装置については以下の要件を満たすこと。
1 | 逆浸透膜を内蔵し、生化学自動分析装置へ充分な水量を供給できること。また逆浸透膜ＲＯモジュールと純水装置がワンキャビネットに収納されること。
● 無停電電源装置について以下の要件を満たすこと。
1 | 停電時、安全に装置を立ち下げることができる無停電電源装置を準備すること。
● 検査システムとオンライン接続費については以下の要件を満たすこと。
1 | 既設の臨床検査システムにオンライン接続して検査依頼、検査結果の連携ができること。
2 | 既設の臨床検査システムを介して診療情報共有システムへ検査結果が送信されること。
3 | 既設の臨床検査システムにオンライン接続し、リアルタイムに精度管理ができること。
● 電源、給排水工事費については以下の要件を満たすこと。
1 | 装置を設置するにあたって発生する電源工事と排水工事費用を含むこと。
2 | 但し、施設の構造を変えるような工事が発生する場合は導入業者と協議の上、別途費用とする。
● 本装置の立ち上げに係る諸費用については以下の要件を満たすこと。
1 | 新設及び既設の全自動生化学分析装置の並行ランニング設置費用（暫定レイアウト変更費用含む）
2 | 既設全自動生化学分析装置の洗浄、解体、撤去費用
3 | 本装置設置に係るネットワーク工事費用
● 保守・支援体制について以下の要件を満たすこと。
1 | 岩手県内にメンテナンス拠点があり、有事の際には早急な対応が可能であること。