## 表紙
診断用一般撮影装置
仕 様 書
令和７年度
岩手県立遠野病院

## 仕様書
仕 様 書
1 |  | 調達物品及び構成内訳
診断用一般撮影装置
2 |  | 技術的要件
| （1） | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
| （2） | 技術的要件は全て必須の要求要件である。
| （3） | 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術的仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
3 |  | その他
| （1） | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
| （2） | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
| （3） | 本調達物品の搬入・据付・配線・調整に係る経費は入札金額に含め、責任をもって施行すること。
| （4） | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 別紙
（別紙）
診断用一般撮影装置
調達物品に備えるべき技術的要件（性能、機能に関する要件）
1.診断用X線撮影システム
1.X線高電圧発生装置
X線高電圧発生装置は以下の要件を満たすこと。
1-1 | 発生方式はインバータ方式であること。
1-2 | 最大電力は50kW以上であること。
1-3 | 最大管電圧は150kV以上であること。
1-4 | 最大管電流は630mAであること。
1-5 | 撮影時間は、1ms～9.0sの範囲で69ステップの設定が可能であること。
1-6 | 撮影条件をワンタッチで簡便に操作できること。
1-7 | アナトミカルプログラム撮影が日本語表示により識別できること。
1-8 | 操作室でレディ、曝射が行えるハンドスイッチを有すること。
1-9 | フォトタイマーを制御できること。
2.天井走行式X線管保持装置
天井走行式X線管保持装置は、以下の要件を満たすこと。
2-1 | 天井走行式の懸垂機構であること。発生器からX線管装置までの高圧ケーブルは、摩擦の少ない繊維性カバーかケーブルガイドにより被覆され、取り回しが向上していること。
2-2 | X線管保持装置の上下動ストロークは160cm以上であること。
2-3 | 長手動及び横手動のロック方式はオフロック式電磁ロックであること。
2-4 | ローテーション（サポートアーム軸回転）は、-180°~+120°の回転が可能であること。
2-5 | ローテーション（サポートアーム軸回転）のロック方式はオフロック式電磁ロックであること。
2-6 | スイング（支柱軸回転）は、－180°～＋150°の回転が可能であること。
2-7 | スイング（支柱軸回転）は15°ごとにまたは電磁オフロックにより任意の角度で停止可能であること。
2-8 | 操作部の握りは360°どの方向からも握ることが可能なハンドルを有すること。
2-9 | 操作器はローテーション角度を表示できること。
2-10 | 長手ストロークは295cm以上・ 横手ストロークは120cm以上であること。
3.X線管装置
X線管装置は以下の要件を満たすこと。
3-1 | 最大陽極熱容量300kHU以上の高速(3倍)回転陽極を有すること。
3-2 | 焦点サイズは、小焦点は0.6mm以下、大焦点は1.2mm以下であること。
3-3 | ターゲット角度は12度以上であること。
3-4 | 公称最高管電圧は、150kV以上であること。
4.X線可動絞り
X線可動絞りは以下の要件を満たすこと。
4-1 | 羽根の駆動方式は手動を採用し、開度を設定できること。
4-2 | 最大照射野は、SID100cmにおいて35×35cm以上であること。
4-3 | 最小照射野は、SID100cmにおいて5×5cm以下であること。
4-4 | 照射野表示ランプはLEDランプを採用していること。
5.立位撮影台
立位撮影台は以下の要件を満たすこと。
5-1 | 当院2番撮影室から移設し画像処理装置と接続すること。
6.臥位撮影台
臥位撮影台は以下の要件を満たすこと。
6-1 | 耐荷重135kg以上であること。
6-2 | ビニールガードが標準で装備されていること。
6-3 | 天板昇降は電動式であること。
6-4 | 天板部スライドは電磁オフロック方式であること。
6-5 | 透明または受像部が直接視認できるアクリル天板を有し、外形寸法は2000ｘ790ｍｍ以上であること。
6-6 | 上昇時指定した高さで一時停止する機構を有すること。
6-7 | 天板スライドは長手方向850ｍｍ、幅手方向150ｍｍ以上であること。
6-8 | 天板の昇降ストロークは最下位360mm、最上位900mmであること。
6-9 | 受像部スライドは160ｍｍ以上であること。
6-10 | 付属品は、フットスイッチ、電源ケーブルを有すること。
6-11 | 受像部は、DRの挿入を考慮した設計であること。
6-12 | 追加FPDパネル（１７ｘ１７インチ）及び周辺機材を用意し使用可能にすること。
6-13 | 追加FPDパネル制御用コンソールを用意し使用可能にすること。
6-14 | 追加FPDパネルは既存コンソールとローミング可能にすること。
6-15 | オプションで被験者用の安全グリップが用意されていること。
6-16 | フォトタイマーを設置できること。
7.その他周辺機器等
7-1 | 立位撮影台用のフォトタイマーを有すること。
7-2 | 臥位撮影台用のフォトタイマーを有すること。
7-3 | 撮影用フットスイッチ、ハンドスイッチ（発生器に接続）双方に対応すること。
7-4 | 操作コンソールは、専用スタンドまたは堅牢な整理棚を用意し固定設置すること。
8.設置条件
設置条件は以下の要件を満たすこと。
8-1 | 天井工事や一次側電源設備（ブレーカ増設）等必要となる付帯工事は応札業者の負担とすること。本件の必須改修工事内容として当院担当者と協議し床の補修工事を行うこと。
8-2 | 天井走行は現状と同程度の稼働範囲とすること。
8-3 | 床面からX線管中心は45㎝以下で撮影できること。
8-4 | 床面の穴は補修すること。
8-5 | 当院既設手洗い洗面台を撤去すること(3番撮影室)
8-6 | 当院既設画像処理装置(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀCS-7)と撮影条件連動すること。
8-7 | 撮影した条件を既存部門システム上に記録できるように対応すること（MPPS）
8-8 | 撮影条件連携は撮影部位ごとに、撮影する条件またはアナトミカル連携で撮影条件の指定をすること。
8-9 | 当院2番撮影室のX線撮影装置を撤去し、既設の乳房撮影装置を当該撮影室に移設すること。
8-10 | 漏洩線量測定及び設置届出（変更）書類の作成支援を行うこと。
8-11 | 本購入物品の搬入、設置、調整、取扱説明等の作業は納入業者が契約金額内で施行すること。
9．保証・保守・障害支援体制
保証・保守・障害支援体制は以下の要件を満たすこと。
9-1 | X線装置に関する無償保証期間は、検収後1年間とする。
9-2 | 県内に保守拠点を有し、迅速に故障対応できる体制であること。
9-3 | 障害が発生した場合、保証期間においては24 時間対応が可能であること。
9-4 | 日本語の操作マニュアルを必要数備えること。
9-5 | 本装置がその性能を十分に発揮できるよう、本院の指示に従い万全を期すること。
9-6 | 当院の従事者に初期操作講習を行うこと。
9-7 | 当院が必要と認めた場合は、追加の操作教育訓練を行うこと。