## 仕様書表紙
透析通信システム
仕様書
令和8年度
岩手県立江刺病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 透析通信システム（江刺病院） | 1 | 式
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 構成品目
岩手県立江刺病院 透析通信システム
項番 | 構成品目 | 規格 | 数量 | 備考
1 | 共用サーバー |  | 1
2 | 管理用ノートパソコン |  | 1
3 | バリアフリースケール用デスクトップパソコン |  | 1
4 | A4カラープリンター |  | 1
5 | バリアフリースケール立位・車いす用 |  | 1

## FNW基本機能
透析通信システム
1 |  |  | 基本機能
1 | 1 |  | 利用環境
1 | 1 | 1 | 透析通信システムは、Ｗｅｂシステムであること。また、端末最大30台が同時使用できるライセンスを含めること。
1 | 1 | 2 | スタッフごとにシステムへのログイン環境（アクセス制限により更新や参照を制御する）の設定が可能なこと。
1 | 1 | 3 | ログインスタッフがシステムで行った編集履歴が残ること。
1 | 1 | 4 | システムへのログインは、スタッフ毎にICカードでのログインが可能なこと。（専用端末のみ）
1 | 2 |  | 透析指示機能
1 | 2 | 1 | 指示出し指示受け機能を有すること。（Dｒからの指示を確認でき、その指示に対して「確認」した旨の入力が出来ること。指示者及び確認者の履歴が残ること）
1 | 2 | 2 | スタッフ間の申し送り事項等が記載・確認できる掲示板機能があること。
1 | 2 | 3 | 透析条件項目として、透析時間、透析膜、DW、抗凝固剤、注射薬などが設定でき、容易に確認が出来ること。
1 | 2 | 4 | 患者毎の透析スケジュールは、カレンダー形式で予定状況の把握ができること。
1 | 2 | 5 | 設定した項目(スケジュールや透析条件等)に変更があった場合は、クライアント端末から変更が可能であること。
1 | 2 | 6 | 曜日毎の処方(注射薬剤)登録が出来ること。
1 | 2 | 7 | 毎月１回（指定した週の指定した曜日）の定期的な繰り返し処方（注射薬剤）の登録が出来ること。
1 | 2 | 8 | ２週間に１回もしくは３週間に１回、４週間に１回（それぞれ指定した週の指定した曜日）の定期的な繰り返し処方（注射薬剤）の登録が出来ること。
1 | 3 |  | 患者情報登録機能
1 | 3 | 1 | 患者毎の禁忌薬入力チェック機能を有すること。
1 | 3 | 2 | 観察記録を、ＳＯＡＰ形式、フリー形式で登録できること。
1 | 3 | 3 | 血液検査結果（数値）の手入力・管理ができること。
1 | 3 | 4 | 体重データ・検査データ・投与薬剤・ダイアライザーの使用履歴は複合的にグラフにて表現できること。過去のデータ推移は１画面で経時的に捉える事ができること。 また、そのグラフに表示するデータの組合せは任意に複数設定が出来、スタッフにより切り替えて表示が出来ること。
1 | 3 | 5 | シャントやフットケア等の画像データ、動画ファイル、Word/Excelファイルを保存でき、患者の情報に紐づけて管理ができること。
1 | 4 |  | 透析装置との連携機能
1 | 4 | 1 | 透析患者の透析前体重を入力することで、予め定められたドライウエイト・補正値より除水量を計算して、透析装置に送信が可能であること。また、送信され設定された条件は透析装置側で随時変更が可能であること。透析治療中は透析装置での操作が実施できること。
1 | 4 | 2 | 治療を受ける患者ごとの静脈圧警報点、ＴＭＰ警報点、透析液圧警報点の送信ができる機能を有すること。
1 | 4 | 3 | 治療を受ける患者の血流量、注入ポンプ、透析液温度、除水速度の操作可能な設定範囲を透析装置に送信できる機能を有すること。操作範囲を超えた治療は出来ないこと。（ただし透析装置側で操作範囲を解除すれば可能）
1 | 4 | 4 | 透析治療中の透析装置をモニタリングできること。透析治療中の状態（血圧・脈拍・体温・静脈圧・ＴＭＰ）の情報をクライアント端末にて監視が可能であること。
1 | 4 | 5 | 患者ごとに透析記録用紙の印刷ができること。自動血圧計から得られたバイタル情報、透析患者の訴え、処置した記録、装置の運転記録を透析記録用紙に記載できる機能を有していること。透析終了後に透析記録用紙に自動で印刷する機能を有すること。 血圧・脈拍は、自動血圧計による連動取り込みの他に、装置液晶画面端末からも手入力する機能を有すること。また、体温データを透析装置の装置液晶画面端末から手入力できる機能を有していること。
1 | 4 | 6 | 透析装置から得られたバイタル情報や患者の訴えや処置した記録、または装置の運転記録を登録して血液浄化記録表を出力できる機能を有していること。バイタル情報、運転記録等は自動で登録できること。
1 | 4 | 7 | 各透析装置が実施した自己診断のデータを蓄積しモニタできる機能を有していること。異常データが発生した場合は、色別表示等により視認できること。
1 | 4 | 8 | 透析装置の液晶画面にて、血液検査結果（数値、文字）の閲覧ができる機能を有していること。
1 | 4 | 9 | 透析装置の液晶画面にて、透析中の透析レポートを参照出来る機能を有していること。また、過去の透析レポートを参照する機能を有していること。
1 | 4 | 10 | 透析装置の液晶画面にて、システムにて管理しているシャント等画像を閲覧できる機能を有していること。
| 4 |  | 透析装置の液晶画面にて、当該装置で次のクールに治療を行う患者情報及び仕様器材情報が表示できること。
1 | 4 | 11 | 透析中の患者の愁訴、処置、処置者を装置液晶画面端末から入力できる機能を有していること。
1 | 4 | 12 | 予定薬剤および抗凝固剤の指示事項を装置液晶画面端末にて確認できる機能を有していること。予定薬剤については装置液晶画面端末にて実施入力が可能であり、実施の有無確認をする機能を有していること。
1 | 4 | 13 | 実施入力をせずとも、治療開始と共に実施済として記録する機能を有していること。
1 | 4 | 14 | 穿刺者、回収者が装置液晶画面端末入力ができる機能を有していること。
1 |  | 15 | 医材確認、透析中の回路確認、装置のモード確認、運転状況確認の、ベッドサイド確認事項等をチェックリストとして、装置液晶画面端末に表示できる機能を有していること。また、チェックの実施確認をする機能を有すること。
1 | 4 | 16 | 透析装置の液晶画面にて透析通信システムの機能を利用する際も、クライアント端末及び回診用タブレットを同時に利用出来ることとする。それぞれの機能は排他とせず、どこからでも入力や参照が可能とする。
1 | 4 | 17 | 透析治療中の透析装置をモニターできること。透析治療中の状態（血圧・脈拍・体温・静脈圧・ＴＭＰなど）の情報をクライアント端末にて監視ができること。異常がある場合はエラーを表示すること。
1 | 4 | 18 | 透析装置の除水残り時間情報を所得し、返血順を確認することができること。
1 | 4 | 19 | 予定薬剤に関して実施するタイミング、または投与時間から一定時間経過したら透析装置側でお知らせを表示する機能を有すること。
1 | 4 | 20 | 当日治療中の投薬指示に追加・変更・中止があった場合、透析装置側にその旨のお知らせを表示する機能を有すること。
1 | 4 | 21 | 送信された治療条件は、スタッフの「確認」操作を行わなければ透析装置に設定できないこと。
1 | 5 |  | 体重測定機能
1 | 5 | 1 | 体重表示器は、患者名表示／体重値印刷／ＩＣｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞﾗｲﾀの機能が一体型であること。また、分離型も可能であること。
1 | 5 | 2 | 体重計と接続し、自動的に体重値をシステムに取り込み表示およびデータ利用できる機能を有すること。
1 | 5 | 3 | 車椅子を利用されている患者にも自動的に車椅子重量を減算するなど機能を有すること。
1 | 5 | 4 | 体重値が異常値を示す場合はエラーを表示すること。
1 | 5 | 5 | スケールベッドと連携する機能を有すること。(A&D社：WAK-810）
1 | 5 | 6 | 手入力による体重値の登録もできること。
1 | 5 | 7 | 体重表示器が体重計もしくはシステムのサーバと接続されていない場合は、エラーを表示すること。
1 | 6 |  | 帳票機能
1 | 6 | 1 | 帳票を作成するツールが装備され、透析通信システムにてその帳票を用いて印刷が出来ること。
1 | 6 | 2 | 薬剤準備リストや医療材料準備リストが作成できること。
1 | 6 | 3 | 紹介状が発行できること。紹介状は透析通信システムに保存されている諸条件が自動的に展開されるが、紹介状そのものに新たに文字情報を付け加えることができ保存ができること。また、紹介先施設も管理が可能なこと。
1 | 6 | 4 | 設定した任意の情報を帳票形式にて表示し、印刷できる機能を有すること。
1 | 7 |  | その他
1 | 7 | 1 | 透析学会用より配布される統計調査用エクセルシートに、透析システムで管理しているデータの転記ができること。（要保守契約）
1 | 7 | 2 | 各装置の日常点検、定期点検および水質管理をサポートする機能を有すること。
1 | 7 | 3 | 緊急の透析を行う場合も治療開始時から自動的にデータを収集し、治療開始後に患者の割付を行うことで治療記録を作成することが可能であること。
1 | 7 | 4 | kt/v、PCR、CreatinineIndex、BUN除去率、Cr除去率、BMI、GNRI、TSATの計算機能を有していること。
1 | 7 | 5 | カルシウムとリンの治療管理法をベースとした９分割図を表示できること。Ca・Pの９分割グラフでの表示ができること。グラフ内では一覧で抽出した患者がどのエリアに分布するか確認可能なこと。
1 | 7 | 6 | 氏名や生年月日といった患者の基本的な情報や、透析の予定有無、透析条件を抽出条件に患者の検索が出来ること。
1 | 7 | 7 | 患者毎のイベントを管理できる機能を有すること。また登録したイベントはカレンダー形式で表示ができること。
1 | 7 | 8 | 同じ材質や同じ成分、効能を禁忌のグループを設定し、分類ごとに禁忌指定できる機能を有すること。
2 |  |  | オプション機能
2 | 1 |  | 回診用タブレット端末
2 | 1 | 1 | 回診用タブレット端末は、Ｗｅｂシステムであること。また、端末30台まで同時使用できること。（要ライセンス）
2 | 1 | 2 | スタッフごとにシステムへのログインが出来ること。
2 | 1 | 3 | 透析中の透析レポートを参照出来ること。また、過去の透析レポートが参照出来ること。
2 | 1 | 4 | シャント等の写真を撮影出来、対象の患者のデータとして保存できること。
2 | 1 | 5 | 透析中の患者の血糖値、SPO2などの数値データの入力が出来ること。
2 | 1 | 6 | 透析中の患者の愁訴、処置、処置者を入力できる機能を有していること。
2 | 1 | 7 | 観察記録を、ＳＯＡＰ形式、フリー形式で登録できること。
2 | 1 | 8 | 治療中のチェックリスト項目を参照・チェック登録する機能を有すること。
2 | 1 | 9 | シャントやフットケア等の管理用に撮影した写真に対して、簡易的な編集を行い、対象の患者のデータとして保存できること。
2 | 1 | 10 | 透析部門システム内に蓄積された、患者の検査結果を参照出来ること。
2 | 1 | 11 | 設定した任意の情報を帳票形式にて表示し、印刷できる機能を有すること。
3 |  |  | ハードウェア基本機能
3 | 1 |  | システム構成に関しては、以下の要件を満たすこと
3 | 1 | 1 | サーバにラック等が必要な場合は設置すること。
3 | 1 | 2 | サーバには無停電電源装置を有すること。
3 | 1 | 3 | 急な停電時にもデータを破損させることなく保存し、システムの停止を行うことが対応可能なこと。
3 | 1 | 4 | データバックアップはシステム内にて自動的に行うこと。または、バックアップは毎日行い、バックアップデータはＮＡＳに保管すること。
3 | 1 | 5 | ＲＡＩＤシステムを構築し、ハードディスクの単一故障ではシステムがダウンしない構成であること。
3 | 1 | 6 | 外部記憶装置（ＵＳＢなど）の使用制限をかけ使用不可とすること。また、ユーザの管理者のみ使用制限を解除できること。
3 | 1 | 7 | リモートメンテナンスが可能なこと。また、リモートに必要な機材を設置すること。
3 | 1 | 8 | 透析装置と接続できること。また、透析装置のネットワークは透析通信システム側とセグメントを分けて構築すること。

## 電子カルテ連携機能 (hidden)
透析部門システム（透析通信システム Future Net Web+）
1 |  |  | 基本機能
1 | 1 |  | 電子カルテ連携に関しては、以下の要件を満たすこと。
1 | 1 | 1 | 院内システムの端末を使用し、透析通信システムが使用できること。それにより、外来や病棟などで透析中の状況を確認することができ、その場で指示変更をすることができること。
1 | 1 | 2 | 電子カルテシステムから患者属性情報を受信できること。
1 | 1 | 3 | 電子カルテシステムへ透析予約情報を送信できること。
1 | 1 | 4 | 電子カルテシステムへ透析実施情報を送信できること。
1 | 1 | 5 | 電子カルテシステムから検査結果情報を受信できること。
1 | 1 | 6 | 電子カルテシステムで透析経過記録（透析レポート）を参照可能なこと。

## ハードウェア (hidden)
透析部門システム（透析通信システム Future Net Web+）
1 |  |  | 基本機能
1 | 1 |  | システム構成に関しては、以下の要件を満たすこと。
1 | 1 | 1 | サーバにラック等が必要な場合は設置すること。
1 | 1 | 2 | サーバには無停電電源装置を有すること。
1 | 1 | 3 | 急な停電時にもデータを破損させることなく保存し、システムの停止を行うことが対応可能なこと。 ただし、透析治療そのものには影響を与えないこと。
1 | 1 | 4 | データバックアップはシステム内にて自動的に行うこと。また、バックアップは毎日行い、バックアップデータはNASに保管すること。
1 | 1 | 5 | ＲＡＩＤシステムを構築し、ハードディスクの単一故障ではシステムがダウンしない構成であること。
1 | 1 | 6 | 外部記憶装置（USBなど）の使用制限をかけ使用不可とすること。また、ユーザーの管理者のみ使用制限を解除できること。
1 | 1 | 7 | リモートメンテナンスが可能なこと。また、リモートに必要な機材を設置すること。
1 | 1 | 8 | 透析装置と接続できること。また、透析装置のネットワークは透析通信システム側とセグメントを分けて構築すること。