## 仕様書表紙
薬剤師業務支援システム
要求仕様書
岩手県立江刺病院
令和8年度

## 仕様書
薬剤師業務支援システム仕様書
| １ | １ 調達物品の構成
調剤支援システム 機器一式
調剤サーバ 1式
|  | サーバ端末（モニタ含む） | 1 | 台
|  | 無転電装置 | 1 | 台
処方解析システム（薬袋発行含む） 1式
|  | デスクトップ端末（ディスプレイ含む） | 1 | 台
|  | 薬袋発行プリンタ | 1 | 台
|  | ラベルプリンタ | 1 | 台
注射解析システム １式
|  | デスクトップ端末（ディスプレイ含む） | 1 | 台
|  | 注射箋プリンタ | 1 | 台
|  | ラベルプリンタ | 1 | 台
散薬監査システム 1式
|  | 監査装置一式 | 1 | 式
（パソコン、天秤、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ、ｻｰﾏﾙﾌﾟﾘﾝﾀ）
全自動散薬分包機パソコン １式
|  | 制御ノートパソコン（パソコンのみ交換） | 1 | 台
全自動錠剤分包機パソコン １式
|  | 制御ノートパソコン（パソコンのみ交換） | 1 | 台
服薬指導支援システム 1式
|  | サーバ端末（ディスプレイ含む） | 1 | 台

## 別紙1
2. | 調剤支援システムについて
| 1. | 調剤サーバーは、以下の要件を満たすこと。
|  | 1-1. | 本院のオーダーシステムとの接続が可能で、通信端末を介し情報を得ること。
|  | 1-2. | 本院のオーダーシステムとのオンライン化において、情報伝達のためのソフトを含んでいること。
|  | 1-3. | 受信する情報は入院・外来処方オーダ、検査オーダ、患者基本情報とすることができ、マスターの一元管理が出来ること。
|  | 1-4. | 画面上には受信件数（ＩＤ番号、患者名、診療科、処方区分等）を表示すること。
|  | 1-5. | 処方受信と注射受信をPC１台で兼務できること。
|  | 1-6. | 切り替え時、処方及び注射データをスムーズに受信し業務に支障をきたさない事
|  | 1-7. | 既存の薬歴データ、処方データ、マスタデータを移行し活用できること。またその際に業務に支障をきたさないこと。
|  | 1-8. | 調剤支援システム、注射払出システム、サブシステム、全てのデータ及び情報変換のためのマスタを保管・管理ができること。
|  | 1-9. | 各制御装置に係わるファイルの保存管理を行う機能が有ること。
|  | 1-10. | 処方情報をバックアップする機能が有ること。
|  | 1-11. | 各装置間をLANで繋ぎシステムを構築すること。
|  | 1-12. | 台数は調剤サーバの１台構成とすること。
|  | 1-13. | サーバはCPUがインテルインテルXeon E-2414(2.6GHz)相当以上、主記憶装置の容量は16GB以上を備えていること。
|  | 1-14. | サーバは480GB以上の物理的容量を持つSSD装置を2台内蔵し、RAID1以上で構成され万が一、片方のハードウェア本体にトラブルが発生しても連続運転が可能なこと。
|  | 1-15. | サーバOSはWindows Server 2022 Standard 日本語版 相当以上であること。
|  | 1-16. | 19インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
|  | 1-17. | DVD-ROMドライブ（最大24倍速）を内蔵していること。
|  | 1-18. | 1000Base-T以上のインターフェースを２個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
|  | 1-19. | 本装置は無停電電源装置（UPS）を有すること。
| 2. | 処方解析システムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 2-1. | 本院のオーダーシステムより受信した情報を薬局部門システム用データに変換できること。
|  | 2-2. | 薬袋印字システム、散薬分包機および、錠剤分包機へのデータ送信が標準で可能なこと。
|  | 2-3. | 現運用の調剤内規を引き継ぎできること
|  | 2-4. | 処方情報を画面上に表示し、処方確認、修正を実施できること。
|  | 2-5. | 処方情報を画面上に表示し、処方のチェックを実施できること。
|  | 2-6. | 処方チェックはメインサーバに登録された各種情報をもとに処方箋オーダデータのみだけでなく、注射箋オーダデータも含め以下の項目で行えること。
|  | (1) | 相互作用
|  | (2) | 重複薬品、成分、薬効
|  | (3) | 日数
|  | (4) | 用量
|  | (5) | 長期投薬
|  | (6) | 配合変化
|  | 2-7. | また、薬剤科で登録された以下の患者状態を利用してチェックが行えること。
|  | (1) | 投与年齢
|  | 2-8. | 処方チェックによるワーニング情報は、画面とプリントアウトにより確認が行えること。またプリントの際はチェック内容を処方内容の下に記載し1枚で、もしくは別シートで出力し内容を確認できる事
|  | 2-9. | チェック内容は処方箋への印字、別紙での印字が可能な事
|  | 2-10. | チェック項目は全てパラメータ化され、必要な項目にチェックを入れるだけで処方チェックが行えること。
|  | 2-11. | 処方チェックを行い、問題のない処方は内規に合致した情報処理をし、各調剤機器へ送信できること。
|  | 2-12. | 処方チェック結果は、WEB参照により、すべての調剤システムクライアント端末および電子カルテ端末より確認可能なこと。
|  | 2-13. | 薬剤情報提供文書の出力指示をし、薬袋印字システムに送信できること。
|  | 2-14. | 薬剤情報提供文書は服薬指導システムと同様の内容、レイアウトで出力可能なこと。
|  | 2-15. | 薬剤情報提供文書はデータベースの文章、写真を利用し出力できること。
|  | 2-16. | お薬手帳用の情報が出力できること。
|  | 2-17. | 処方解析システムのバックアップは1日1回自動で行い、過去30日分を保管できること。
|  | 2-18. | 処方パソコンが故障した場合でも、別パソコンで解析処理を行えるようにし、ダウンタイムを極力減らすこと。
|  | 2-19. | 制御用PCはCPUがインテル Corei3-13100(3.40GHz))相当以上、主記憶装置の容量は8GB以上を備えていること。
|  | 2-20. | 制御用PCは256GB以上の物理容量を持つSSD装置を内蔵すること。
|  | 2-21. | 19インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
|  | 2-22. | オペレーティングシステムに関してはWindows11 日本語版 相当以上であること。
|  | 2-23. | PCは1000Base-T以上のインターフェースを１個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
|  | 2-24. | 台数はPC１台とすること。
| 3. | 薬袋印字システム
|  | 3-1. | 処方箋、薬袋の印字レイアウトは既存設定を引き継ぎスムーズに移行できること
|  | 3-2. | 薬袋の種類やサイズは、処方データをもとに薬袋印字システムが自動的に判断できること。
|  | 3-3. | 故障の際には他プリンタに振替えて最低限運用が可能な帳票出力が可能なこと。（処方箋、薬剤情報、小薬袋のみ出力）
|  | 3-4. | 薬袋印字システムは、薬袋、薬剤情報提供書を患者ごとに印刷できること。
|  | 3-5. | 薬袋プリンターの印字方式は、半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式であること。
|  | 3-6. | 薬袋プリンターの最速印字スピードは35枚／分以上であること。
|  | 3-7. | 薬袋プリンターは手差しを含め、薬袋や用紙を最大6種類セットできること。
|  | 3-8. | 薬袋プリンターにセットできる紙は平紙薬袋やガゼット薬袋、角底薬袋および普通用紙であること。
|  | 3-9. | 薬袋プリンターは薬袋が1カセットに200枚以上、手差しに30枚以上ストックできること。
|  | 3-10. | 薬袋プリンターは作業効率の面から薬袋の補充が容易にできること。
|  | 3-11. | 薬袋プリンターのサイズは手差しトレーを広げた状態でW1085mm×D738mm×H1215mm以内であること。
|  | 3-12. | ラベルプリンタは印字は仮名、漢字、片仮名、英数文字、バーコード等での印字ができること。
|  | 3-13. | ラベルプリンタの印字方式は、インクジェット方式であること
|  | 3-14. | ラベルプリンタはロール紙を使用し、適切な長さで自動カットできること
|  | 3-15. | ラベルプリンタは4色独立型インクカートリッジを使用できること
|  | 3-16. | ラベルプリンタは解像度は最大、1200dpix1200dpiであること
|  | 3-17. | ラベルプリンタは機器の操作、メンテナンス、消耗品の補充又は交換が容易にできること。
|  | 3-18. | ラベルプリンタは機器のサイズは本院薬局で指定する場所に設置できるサイズであること。
|  | 3-19. | 制御用PCは処方解析システムのパソコンへ設定を行い運用可能なこと。
|  | 3-20. | 台数は制御用PC１台（処方解析兼用）、薬袋プリンター１台、ラベルプリンタ１台とすること。
| 4. | 注射解析システムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 4-1. | 本院のオーダーシステムより受信した情報を薬局部門システム用データに変換できること。
|  | 4-2. | 現運用の調剤内規を引き継ぎできること
|  | 4-3. | 処方情報を画面上に表示し、処方のチェックを実施できること。
|  | 4-4. | 処方チェックはメインサーバに登録された各種情報をもとに注射箋オーダデータのみだけでなく、処方箋オーダデータも含め2.2-6.及び2.2-7.の項目で行えること。
|  | 4-5. | 処方チェックによるワーニング情報は、画面とプリントアウトにより確認が行えること。
|  | 4-6. | チェック項目は全てパラメータ化され、必要な項目にチェックを入れるだけで処方チェックが行えること。
|  | 4-7. | 処方チェック結果は、WEB参照により、すべての調剤システムクライアント端末および電子カルテ端末より確認可能なこと
|  | 4-8. | 病棟・日付別等の組み合わせで抽出し、注射システムへデータ送信が行えること。また、各プリンタから自動で取り揃えリストの出力、注射箋、輸液ラベル、取り揃えリスト（薬品集計表）の出力が行えること。
|  | 4-9. | 患者毎の注射処方箋及び患者名、科名、薬品名､点滴速度､JANｺｰﾄﾞが記載してあるラベルを印字できること。
|  | 4-10. | 注射箋にはオーダー情報内の患者番号、患者氏名、病棟名称、診療名称、生年月日、年齢、性別、医師名、薬品名称、保存区分（冷所、暗所等）、薬品区分 （輸液、毒薬、劇薬等）、施用量、施用単位、手技、投与経路、施用回数、投与スピード、コメント、処方区分、至急区分、オーダー番号、注射薬の混合調整の別等を適切な位置にレイアウトでき印刷できること。
|  | 4-11. | 注射箋は薬剤科用と病棟用の２部が印字できること。
|  | 4-12. | 注射箋には患者投薬確認に使用する患者リストバンドと整合性がとれるバーコードを印字できる機能を有すること。
|  | 4-13. | 輸液ラベルには、患者情報、薬品名称等必要事項をＲｐ単位、輸液単位の内容で記載すること。
|  | 4-14. | 輸液ラベルには患者別にＲｐ単位、輸液単位、施用回数の考慮した必要枚数を印字できること。
|  | 4-15. | 輸液ラベルには患者投薬確認に使用する患者リストバンドと整合性がとれるバーコードを印字できる機能を有すること。
|  | 4-16. | 取り揃えリストは抽出したデータに基づき、必要な薬品の合計が印字されること。また、取り揃えがし易いように、棚番が印字されること。
|  | 4-17. | 取り揃えリストはアンプル・バイアル、輸液、保冷品のような区分で、それぞれ出力されること。
|  | 4-18. | 注射箋プリンターの最速印字スピードは32枚/分以上であること。
|  | 4-19. | 注射箋プリンターは普通紙が275枚以上、手差しトレイで55枚以上ストックできること
|  | 4-20. | 注射箋プリンターは作業効率の面から用紙の補充が容易にできること。
|  | 4-21. | 注射箋プリンターのサイズはW410mm×D429mm×H360mm以内であること。
|  | 4-22. | ラベルプリンタは印字は仮名、漢字、片仮名、英数文字、バーコード等での印字ができること。
|  | 4-23. | ラベルプリンタの印字方式は、熱転写方式または感熱方式であること。
|  | 4-24. | ラベルプリンタはラベルを500枚以上を１セットとした連続式であること。また自動でカットできること。
|  | 4-25. | ラベルプリンタは解像度は、203dpi以上であること。
|  | 4-26. | ラベルプリンタは機器の操作、メンテナンス、消耗品の補充又は交換が容易にできること。
|  | 4-27. | ラベルプリンタは機器のサイズは本院薬局で指定する場所に設置できるサイズであること。
|  | 4-28. | 制御用PCはCPUがインテル Corei3-13100(3.40GHz)相当以上、主記憶装置の容量は8GB以上を備えていること。
|  | 4-29. | 制御用PCは256GB以上の物理容量を持つSSD装置を内蔵すること。
|  | 4-30. | 19インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
|  | 4-31. | オペレーティングシステムに関してはWindows11 日本語版 相当以上であること。
|  | 4-32. | PCは1000Base-T以上のインターフェースを１個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
|  | 4-33. | 台数はPC１台、注射箋プリンタ1台、ラベルプリンタ1台とすること。
| 5. | 散薬監査システムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 5-1. | 散剤及び錠剤粉砕により散薬調剤の指示のある処方データを処方解析システムより受け取り、モニターに表示できること。
|  | 5-2. | 賦形等現在の内規を引き継ぎ運用できること
|  | 5-3. | 秤量結果をプリンターで印字し、監査記録として記憶装置に保存できる機能を有していること。
|  | 5-4. | 監査記録紙にはバーコードを印字し、そのバーコードを利用して散薬分包機にて分包する際に処方データを呼び出せること。同時に散薬分包機用に合わせたデータを作成できること。（処方番号等）
|  | 5-5. | 薬剤認識はバーコードを利用して自動で行えること。JANコード・GS1コードが使用できること。
|  | 5-6. | 各薬剤の手入力による調剤も利用できること。
|  | 5-7. | 機器の操作、保守点検が容易にできること。
|  | 5-8. | 電子天秤は、設置場所の風や振動などの使用環境に対応させるため、ワンキー操作で応答特性を自動調整できること。
|  | 5-9. | サーマルプリンターは用紙幅80mm以上で、オートカット機能があること。
|  | 5-10. | 電子天秤の表示はデジタル数字による表示であること。
|  | 5-11. | 電子天秤は計量に対する応答性に優れ、作業が迅速に行えること。
|  | 5-12. | 電子天秤は計量操作が容易であること。
|  | 5-13. | 電子天秤の測定範囲は測定範囲は0.001～410gであり、0.1g／0.01g／0.001gで測定レンジを切り替えられること。
|  | 5-14. | バーコードスキャナーは、高性能レーザータイプバーコードスキャナーであること。
|  | 5-15. | 台数は制御用PC1台、電子天秤1台、レシートプリンタ、バーコードリーダー1台の構成とすること。
| 6. | 全自動散薬分包システム（Ｒ円盤×２枚タイプ）は、以下の要件を満たすこと。
|  | 6-1. | 散薬分包機は既存の物を使用し、操作パソコンの交換のみを行えること。
|  | 6-2. | 散薬調剤の指示のある処方データを処方解析監査装置より受け取れること。また、散薬監査システムにて出力された監査記録紙のバーコードを読み込むことで分包する患者を限定し、薬包紙に患者名、用法名、薬品名等を印字できること。 ●患者名 ●用法名 ●薬品名 ●患者IDバーコード など
|  | 6-3. | 処方区分、病棟毎に自動で印字内容を変更できること。
|  | 6-4. | 全自動散薬分包機はコンタミ防止対策として、ホッパー部の帯電防止加工やハンドクリーナーが付属されていること。
|  | 6-5. | 全自動散薬分包機の分包速度は、低速＝35包／分、中速＝44包／分、高速＝50包／分の切り替えができること。
|  | 6-6. | 散薬をかき出すスクレッパーは3枚使用（３ポインテッド）とし、掻き出すロスタイムを極力減らし安定した包装を実現、また、極少量から多量まで高精度な分包を行えること
|  | 6-7. | 全自動散薬分包機は分包数が1～93包の包装数設定可能な分割機であること。
|  | 6-8. | 全自動散薬分包機の分包紙は薬品に対しての品質保持に優れていること。又シールずれのない二ツ折り分包紙を採用し交換も容易であること。
|  | 6-9. | 分包紙をシールした後の分包紙内の角は、R仕上げになっており、散薬が角へ溜まりにくくなっていること。
|  | 6-10. | 縦・横単独ヒーターで危険防止の為内部側に設置してあり、低融点薬剤分包が可能なこと。また、縦横のヒーター受けが簡単に取外しでき、ヒーターの清掃ができる事
|  | 6-11. | 薬剤部内の全分包機で使用する分包紙は、共通性を持たせることにより分包紙の発注・在庫管理業務が非常に効率的になるため、93分割散薬分包機および錠剤分包機ともに共通規格分包紙であること。
|  | 6-12. | かきとり板・R円盤を清掃する清掃部品がブラシである場合、ブラシの清掃能力・耐久性・ブラシ内へ散薬が残るおそれがあるので、清掃部品は水洗いもできるゴム製であること。また本体付属のバキューム清掃具でR円盤等を清掃できること。
|  | 6-13. | 清掃時に便利なように、電源OFF時にはR円盤をフリーに動かせること。
|  | 6-14. | 全自動散薬分包機の印字は全行印字熱転写方式であること。
|  | 6-15. | 全自動散薬分包機の集塵効率は、0.5ミクロン・95％以上であること。
|  | 6-16. | 全自動散薬分包機は48マス以上の錠剤コンベアがあり、筐体内に収納できること。
|  | 6-17. | ４８マス錠剤コンベアユニットの予備撒きカセットは標準添付品であり、本体から取り外して他の場所にてあらかじめ錠剤を撒いて準備しておくことができること。
|  | 6-18. | 錠剤分包機故障時は散薬分包機の錠剤コンベアへ錠剤データを送信し分包できること。
|  | 6-19. | 清掃性を考慮し、円盤やフィーダーを引き出して簡易に清掃できること。
|  | 6-20. | タッチパネル式のノート型パソコンであること。
|  | 6-21. | 制御PCのモニターに、エラー内容を表示できること。
|  | 6-22. | オペレーティングシステムに関してはWindows11 相当以上であること。
|  | 6-23. | 全自動錠剤散薬分包機本体のサイズはW1020mm×D640mm×H963mm以下で、本院薬局で指定する場所に設置できること。
|  | 6-24. | 台数は制御用ノートPC1台、全自動散薬分包機1台（既存）とすること。
| 7. | 全自動錠剤分包は、以下の要件を満たすこと。
|  | 7-1. | 錠剤分包機本体は既存の物を使用し、操作パソコンの交換のみを行えること。
|  | 7-1. | 処方解析監査装置から一包化データを受け取り、順次1包化分包を行えること。
|  | 7-2. | 全自動錠剤分包機は薬剤の補充の度合いに合わせ、配置を自由に変更できること。
|  | 7-3. | 錠剤カセットが指定の場所以外に設置された場合はエラーとなり、分包が開始できない機構になっていること
|  | 7-4. | 全自動錠剤分包機で使用する分包紙は薬品に対しての品質保持に優れていること。又シールずれのない二ツ折り分包紙を採用し交換も容易であること。
|  | 7-5. | 薬剤科内の全分包機で使用する分包紙は、共通性を持たせることにより分包紙の発注・在庫管理業務が効率的になるため、散薬分包機および錠剤分包機ともに共通規格分包紙であること。
|  | 7-6. | 全自動錠剤分包機の印字は全行熱転写方式であること。
|  | 7-7. | 全自動錠剤分包機は分包紙への印字は鮮明であること｡ ●氏名 ●ID番号 ●用法(特殊な場合も含む) ●患者IDバーコード ●薬品名 ●イラスト ●写真 など
|  | 7-8. | 処方区分、病棟毎に自動で印字内容を変更できること。
|  | 7-9. | 分包紙への印字は「朝、昼、夕、朝、昼、夕、」と「朝朝朝、昼昼昼、夕夕夕、」などができオーダ区分に合わせて設定できること。
|  | 7-10. | 分包紙に薬品名を24種類以上印字できること。また、11種類未満、11種類以上で印字レイアウトを別にできること。
|  | 7-11. | 一包化分包速度は実際の処方に基づいた分包おいても54包／分以上であること。
|  | 7-12. | 全自動錠剤分包機は１度の分包単位を患者毎とし、必要に応じて指定した用法毎等で分包単位の設定を容易に切り替えることが可能なこと
|  | 7-13. | 全自動錠剤分包機は別包包装ができること。
|  | 7-14. | 全自動錠剤分包機は至急の割り込みができること。
|  | 7-15. | 全自動錠剤分包機は錠剤の補充に際して、収納方式はスライドキャビネット方式を採っており、一度に34種以上の残量確認ができること。
|  | 7-16. | カセット収納部は全開にすることができ、一括して充填作業が行え作業効率が良いこと。
|  | 7-17. | 本体へのカセット装着は、本体凸部へカセット凹部をかぶせるだけの簡単装着であること。
|  | 7-18. | 全自動錠剤分包機に装備される手まき錠剤コンベアは、各マスにLEDランプが搭載されており、錠剤を投入すべきマスのLEDランプを点灯させることで錠剤の誤投入が防止でき、どのマスへまけば良いか一目瞭然のコンベアであり、このLEDランプ付錠剤コンベアが標準で搭載されていること。マスは６６個以上有すること。
|  | 7-19. | 調剤中、錠剤分包ミス、錠剤不足等エラーが生じた際はエラー音で教えてくれること。
|  | 7-20. | 全自動錠剤分包機は薬剤の収納ｶｾｯﾄ数が136種以上であること。
|  | 7-21. | 全自動錠剤分包機はカセットの配置換えが容易に行えるように、薬剤収納カセット種は1種であること。
|  | 7-22. | 全自動錠剤分包機は錠剤の収納ｶｾｯﾄが抗菌性、防湿性等に優れていること。また、電気関係機械関係と別機構とし、洗浄が容易にできること。
|  | 7-23. | 分包紙への印字レイアウトを複数持ち、区分に応じて設定できること。
|  | 7-24. | 錠剤漏れと指定外薬品混入のアラーム機能、画面表示機能があり、混入表示があった時は、分包紙に印字され、自動的にその分を作り直す機能があること。
|  | 7-25. | 全自動錠剤分包機の操作は容易に出来て、保守・点検が容易にできること。
|  | 7-26. | 横型包装機の縦･横単独ﾋｰﾀｰが備わっていて包装機部が前面に引き出し可能で分包紙の交換が簡単に出来ること。また、各ヒーター受けを取り外して、ヒーターを安全に清掃できる事。
|  | 7-27. | 地震等による機械転倒防止のため、転倒防止用のフロアプレートを標準装備していること。
|  | 7-28. | 全自動錠剤分包機のサイズはW900mm×D600mm×H1960mm以下で、当院薬局で指定する場所に設置できること。
|  | 7-29. | PCのOSに関しては日本語対応Windows11 Professional相当以上の性能を有すること。
|  | 7-30. | 台数は制御用PC1台、全自動錠剤分包機1台（既存）設置すること。
| 8. | 服薬指導支援システムは、以下の要件を満たすこと。
|  | 8-1 | 計画・指導・記録の流れを、データベースを用いて薬剤管理指導の標準化・効率化を支援することを目的としているシステムであること。
|  | 8-2 | 以下のデータを他システムから取り込む機能があること。また、手動での登録、修正、削除の入力機能を有すること ①処方情報、注射情報、持参薬情報 ②患者基本情報（患者ID・患者氏名・患者住所・性別・身長・体重等） ③患者プロファイル情報（アレルギー、感染症、既往症、妊産・授乳、副作用発現歴、身体機能等） ④移動情報（入院、退院、診療科、病棟、主治医、転棟転科情報等） ⑤検体検査情報（血球検査、生化学検査等） ⑥服薬指導依頼情報 ⑦病名情報
|  | 8-3 | 患者ID、患者氏名、カナ氏名、年齢範囲、性別を検索条件として、患者を絞込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-4 | 病棟、診療科、主治医、指導担当薬剤師ならびに入院予定日、入院日の期間を検索条件として、患者を絞り込んで表示する機能を有すること。さらに退院予定日・退院日の期間を検索条件として、絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-5 | 処方期間、処方区分、処方診療科、処方医師を検索条件として、患者を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-6 | ハイリスク薬、麻薬、せん妄リスク薬を服用している患者に絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-7 | 薬品を指定することで、該当薬品を服用している患者に絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-8 | 持参薬鑑別ステータス（未作成／作成中／作成済み）、および作成済みの鑑別登録期間、鑑別者を検索条件に、患者を絞込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-9 | 薬品を指定することで該当薬品を持参した患者を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-10 | 鑑別した薬品に対して代替薬などの登録を実施し、提案書を作成した患者について、提案期間、提案者を検索条件として、絞込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-11 | 薬品を指定することで該当薬品を代替薬として提案した患者を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-12 | 検査歴から、検査実施期間、検査項目、検査結果値範囲、陽性/陰性を検索条件として、患者を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-13 | 指導歴から、指導期間、算定期間を検索条件として、指導担当患者ならびに指導担当外患者を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-14 | 指導記録の一時保存中の患者、入院日以降指導未実施の初回指導対象患者、日曜日起算でその週に一度も算定が登録されてない患者を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-15 | 指導実施済みで、指導実施日以降に処方変更があった患者を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-16 | 患者基本情報、入院情報、薬歴情報、鑑別情報、検査結果情報、指導情報を指定して、複合的に検索できる機能を有すること。また指定した検索条件はユーザー毎に保存し、検索条件を再利用する機能を有すること。
|  | 8-17 | 患者をソートして一覧表示する機能を有すること。
|  | 8-18 | 患者一覧に表示する項目はユーザー毎に設定・保持する機能を有すること。
|  | 8-19 | 患者プロファイル情報を登録する機能を有すること。
|  | 8-20 | 電子カルテシステムより身長、体重、病名、既往歴、飲食物アレルギー、添加物アレルギー、薬物アレルギー、感染症、妊産・授乳婦情報等の患者プロファイル情報を取り込む機能を有すること。
|  | 8-21 | 患者プロファイル情報として、身体機能・排泄状況・嗜好品・薬剤管理状況・家族既往症の情報を管理する機能を有すること。
|  | 8-22 | 患者プロファイル情報は、設定により、再入院時には前回入院情報を引き継ぐ機能を有すること。
|  | 8-23 | 血清クレアチニンの値と患者基本情報（性別・年齢・体重）を用い、体表面積・Ccr、eGFR（eGFR [mL/min/1.73㎡]、体表面積未補正eGFR [mL/min]）を自動計算し、表示できる機能を有すること。
|  | 8-24 | 血清シスタチンの値と患者基本情報（性別・年齢・体重）を用い、eGFRcys [mL/min/1.73㎡]、体表面積未補正eGFRcys [mL/min]）を自動計算し、表示できる機能を有すること。
|  | 8-25 | 薬品名、薬効、処方日、剤形、用法をキーに、薬品をソートして表示する機能を有すること。
|  | 8-26 | 表示開始日、入外区分、持参薬、入院日以降の処方、本日服用中の薬品の表示を切り替えて薬歴を表示する機能を有すること。なお、同一薬品は一行にまとめて表示する機能を有すること。
|  | 8-27 | 注射オーダーは、依頼情報と実施情報を同一画面で分けて表示する機能を有すること。
|  | 8-28 | 処方オーダー、注射オーダー、持参薬オーダーで登録された薬剤の内容を、それぞれカレンダー形式で表示する機能を有すること。
|  | 8-29 | カレンダーから医療用医薬品添付文書情報及び画像情報を参照できる機能を有すること。
|  | 8-30 | 麻薬またはハイリスク薬については、赤色の感嘆符で強調して表示する機能を有すること。
|  | 8-31 | 麻薬及びハイリスク薬以外で、妊産授乳婦、腎障害、透析・浄化患者に対して使用する場合に注意が必要な薬品については、青色の感嘆符で強調して表示する機能を有すること。また注意情報の内容も確認できること。
|  | 8-32 | 麻薬及びハイリスク薬以外で、投与期間・投与年齢条件や運転注意・せん妄リスク・ドーピング情報のある薬品については、青色の感嘆符で強調して表示する機能を有すること。なお、服用中検査が必要な薬品や手術前後に注意が必要な薬品について青色の感嘆符で強調して表示する機能を有すること。また注意情報の内容も確認できること。
|  | 8-33 | カレンダー上の任意の服用日を指定して、薬剤情報提供書の出力が行える機能を有すること。
|  | 8-34 | 薬歴と検査値を1画面で表示し、相互関係を確認する機能を有すること。なお、検査値はユーザー毎に表示する検査項目を選択できる機能を有すること。
|  | 8-35 | 検査値は表形式およびグラフ形式で表示できる機能を有すること。
|  | 8-36 | カレンダー上の指定した日付から検査値の登録する機能を有すること。
|  | 8-37 | カレンダー上で指導日、算定日を表示する機能を有すること。
|  | 8-38 | カレンダー上の指定した日付から指導記録および算定情報の登録する機能を有すること。
|  | 8-39 | カレンダー上の指定した日付から指導予定の登録する機能を有すること。
|  | 8-40 | カレンダー上の指定した日付から手術予定や実施日の登録する機能を有すること。
|  | 8-41 | カレンダー上の指定した日付から持参薬鑑別の登録する機能を有すること。
|  | 8-42 | 服用開始期間、処方区分、剤形（内服・頓服・外用・注射）、薬品名を指定して処方情報を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-43 | 処方情報を登録する機能を有すること。
|  | 8-44 | 処方歴から医療用医薬品添付文書情報を表示する機能を有すること。
|  | 8-45 | 電子カルテから患者の移動情報を取り込み、入院日、診療科、病棟、病室、退院日の情報を登録する機能を有すること。なお、担当薬剤師や同意情報、さらには診断名、入院経過、主訴、入院目的等を登録する機能を有すること。
|  | 8-46 | 検査区分、検査基準日を指定して検査結果を絞り込んで表示する機能を有すること。 なお、基準値範囲外の検査項目に絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-47 | 上限値を超えた検査項目は結果値の差を赤色で、下限値を下回る検査項目は結果値の差を青色で強調して表示する機能を有すること。
|  | 8-48 | 検査結果情報を、登録する機能を有すること。
|  | 8-49 | 電子カルテシステムより医師同意情報が送信される場合取り込み、医師同意のある患者を抽出する機能を有すること。
|  | 8-50 | 指導対象患者に対して、指導実施予定及び指導内容を登録する機能を有すること。
|  | 8-51 | 指導の期間、指導オーダー番号、算定オーダー番号を指定して指導記録を絞り込んで表示する機能を有すること。さらに指導時点の患者情報を表示する機能を有すること。
|  | 8-52 | プロブレム毎に指導記録を表示する機能を有すること。
|  | 8-53 | 指導記録を登録する機能を有すること。
|  | 8-54 | 指導記録は、SOAP形式とフリー形式の両方で登録する機能を有すること。 なお、太字・斜体・下線・サイズ・色を指定することで文字修飾できる機能を有すること。
|  | 8-55 | 印刷済みの薬剤情報、お薬手帳ラベルを指導記録に添付して登録する機能を有すること。 また、その他Word、Excel、PDF、画像を添付できる機能を有すること。
|  | 8-56 | テンプレートの作成機能を有し、テンプレートを流用した記録作成ができる機能を有すること。 なお、テンプレートはグループ登録が可能で、グループのメンテナンス管理機能を有すること。
|  | 8-57 | 指導記録入力時は以下情報を転記できる機能を有すること。 ●患者プロファイル ●指導歴 ●鑑別歴 ●処方歴 ●検査歴
|  | 8-58 | 血清クレアチニンの値と患者基本情報（性別・年齢・体重）を用い、体表面積・Ccr、eGFR（eGFR [mL/min/1.73㎡]、体表面積未補正eGFR [mL/min]）を自動計算し、指導記録に転記する機能を有すること。また、血清シスタチンの値と患者基本情報（性別・年齢・体重）を用い、eGFRcys [mL/min/1.73㎡]、体表面積未補正eGFRcys [mL/min]）を自動計算し、指導記録に転記する機能を有すること。
|  | 8-59 | 薬剤管理指導料ならびに麻薬管理指導加算を登録できる機能を有すること。なお特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対しては、該当の医薬品名を自動的に付加して登録できる機能を有すること。
|  | 8-60 | 退院時薬剤情報管理指導料ならびに退院時薬剤情報連携加算を登録できる機能を有すること。
|  | 8-61 | 電子カルテや医事システム等に連携するために算定情報を出力する機能を有すること。
|  | 8-62 | 医薬品名、本体記号・包装記号、会社マーク、当院処方歴から持参薬を検索して鑑別登録できる機能を有すること。
|  | 8-63 | 不特定薬品、OTC、サプリメントを持参薬として登録できる機能を有すること。
|  | 8-64 | GTINバーコードやjahis電子おくすり手帳フォーマット仕様書に基づいた2次元バーコードを読み取って鑑別登録できる機能を有すること。
|  | 8-65 | 過去に作成した持参薬鑑別書の内容を複写して、再利用できる機能を有すること。
|  | 8-66 | 持参薬登録時に用法用量（内服は1日量、頓服は1回量）、持込量、残日数の登録ができること。また、残日数や余り数の自動計算を行う機能を有すること。
|  | 8-67 | 持参薬鑑別時に、院内採用薬から代替薬表示する機能を有すること。代替薬は、剤型、規格、成分の一致を判別し、候補薬として表示する機能を有すること。なお、規格違いの場合、相当数（例：1mg1錠は、0.5mg2錠に相当）を表示する機能を有すること。
|  | 8-68 | 鑑別薬品の含有成分と含有量を表示できること。また、鑑別薬品が配合剤の場合、採用されている各単味製剤を自動で代替薬の候補として表示する機能を有すること。
|  | 8-69 | 抗精神病薬の場合は、クロルプロマジン換算値を表示する機能を有すること。
|  | 8-70 | 代替薬検索用のデータベースとして、治療薬分類から複数の適応症がある医薬品の代替薬を検索する機能を有すること。
|  | 8-71 | 名称から検索した任意の薬品を代替薬として登録する機能を有すること。
|  | 8-72 | 鑑別薬品が以下に該当する場合、略字で表示する機能を有すること。またハイリスク薬の場合は、その薬効分類（抗悪性腫瘍剤等）も確認できる機能を有すること。 ●ハイリスク薬 ●麻薬 ●向精神薬 ●医薬品投与年齢チェック ●抗精神病薬 ●後発品 ●毒薬 ●劇薬 ●覚せい剤原料 ●生物学的製剤 ●造影剤 ●溶解液付き ●結核予防法適用 ●歯科特定製剤 ●非保険薬 ●抗不安薬 ●睡眠薬 ●抗うつ剤 ●せん妄 ●褥瘡発症リスク薬 ●検査（CT）時に注意 ●検査（MR）時に注意 に該当する薬品
|  | 8-73 | 術前、術時、術後、手術既往歴に中止すべき薬品のデータベースを搭載しており、マークでお知らせする機能や中止情報の詳細を自動表示する機能を有すること。
|  | 8-74 | 術前後注意情報はユーザー独自に薬品指定し登録できる機能を有すること。なおその際、YJコード9桁、8桁、7桁単位での範囲登録する機能を有すること。
|  | 8-75 | ユーザー独自に注意フラグを作成し、任意の薬品に設定できる機能を有すること。なおその際、YJコード9桁、8桁、7桁単位での範囲登録する機能を有すること。
|  | 8-76 | 添付文書、高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015、Beers 基準 2019 改訂、高齢者の医薬品適正使用の指針を根拠とした医薬品投与年齢チェックのデータベースを搭載し、略字で表示する機能を有すること。
|  | 8-77 | 高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2015、Beers 基準 2019 改訂、がん患者におけるせん妄ガイドライン 2019 年版を根拠としたせん妄の発症リスクの高い薬品データベースを搭載し、略字で表示する機能を有すること。
|  | 8-78 | 持参薬を処方した医療機関名、診療科、医師や持参薬を調剤した医療機関名の入力ができること。なお、お薬手帳二次元バーコードを読み取る場合は医療機関情報をマスタとして自動登録する機能を有すること。
|  | 8-79 | 持参薬及び代替薬の医療用医薬品添付文書情報を参照する機能を有すること。
|  | 8-80 | 当院処方歴から持参薬を登録する場合、調剤時後発品に切り替えられている場合を考慮して、剤型、規格、成分の一致を判別し、調剤時の後発品を登録する機能を有すること。
|  | 8-81 | 鑑別書作成時に鑑別者と承認者を分けて二段階登録ができる機能を有すること。
|  | 8-82 | 鑑別薬品は医療機関順・診療科順、薬効分類順で並べ替えできる機能を有すること。また任意に薬品を指定して並べ替えできる機能を有すること。
|  | 8-83 | 鑑別書作成時に、EFファイル用の持参薬区分、持参薬処方区分を登録する機能を有すること。なお、持参薬処方区分は、「当院処方の薬品」、「他院処方の薬品」の他に、「未確認」として登録できる機能を有し、持参薬区分は、「当該入院の契機となる疾病の治療に係る薬品」、「当該入院の契機となる疾病の治療に係らない薬品」の他に、「未確認」として登録できる機能を有すること。
|  | 8-84 | 持参薬の鑑別登録内容を鑑別書として印刷できる機能を有すること。
|  | 8-85 | 持参薬に対して、代替薬品等の処方提案内容を提案書として印刷できる機能を有すること。
|  | 8-86 | 鑑別書、提案書の履歴管理ができること。また、鑑別書、提案書の再発行ができる機能を有すること。
|  | 8-87 | 電子カルテ等、他システムに連携するために持参薬鑑別情報を出力する機能を有すること。
|  | 8-88 | 薬歴カレンダー画面から、指定した日付に投与している薬品に絞って薬剤情報提供書を出力する機能を有すること。
|  | 8-89 | 処方期間を条件に、処方された薬品を指定して薬剤情報提供書を出力する機能を有すること。
|  | 8-90 | 服用期間を条件に、処方された薬品を指定して薬剤情報提供書を出力する機能を有すること。
|  | 8-91 | 服用中のハイリスク薬、麻薬に絞って薬剤情報提供書を出力する機能を有すること。
|  | 8-92 | 前回指導記録作成時から処方変更があった薬品に絞って薬剤情報提供書を出力する機能を有すること。
|  | 8-93 | 入院日から一度も薬剤情報提供書を出力していない薬品に絞って薬剤情報提供書を出力する機能を有すること。
|  | 8-94 | 処方一覧から処方オーダーを指定して薬剤情報提供書を出力する機能を有すること。
|  | 8-95 | 薬剤情報提供書の印刷履歴から薬剤情報提供書の再発行ができる機能を有すること。
|  | 8-96 | 薬剤情報提供書は、薬剤のカラー写真を含み、医療専門用語ではなく、患者に交付することを前提とした文章内容であること。
|  | 8-97 | 薬剤情報提供書のレイアウトを複数保持し、フォント及び文字サイズを変更する機能を有すること。
|  | 8-98 | 薬剤情報提供書のレイアウトを、印刷時に指定して出力する機能を有すること。
|  | 8-99 | 薬剤情報提供書の発行時、薬品の印字順序を変更し出力する機能を有すること。
|  | 8-100 | 薬剤情報提供書は、発行時に文章内容の編集や画像を変更する機能を有すること。
|  | 8-101 | 薬剤情報提供書は、薬品名、単位、1回量、1日量、全量数量といった処方オーダー時の内容を発行時に編集し、出力する機能を有すること。
|  | 8-102 | 薬剤情報提供書に表示する画像は、裸錠画像、ヒート画像から選択する機能を有すること。
|  | 8-103 | 薬剤情報提供書に出力する文章内容は、院内共通、診療科別、医師別、薬剤師別、患者別に保存できる機能を有すること。
|  | 8-104 | 薬剤情報提供書には、持参薬の情報を出力する機能を有すること。
|  | 8-105 | 対象入院情報および、処方期間を条件に、処方された薬品を指定してお薬手帳ラベルを出力する機能を有すこと。
|  | 8-106 | 処方一覧から処方オーダーを指定してお薬手帳ラベルを出力する機能を有すること。
|  | 8-107 | お薬手帳ラベルの印刷履歴からお薬手帳ラベルの再発行ができる機能を有すること。
|  | 8-108 | お薬手帳ラベルは、薬剤情報提供書の文書を出力する機能を有すること。
|  | 8-109 | お薬手帳ラベルは、患者プロファイル情報を引用し、編集して出力する機能を有すること。
|  | 8-110 | お薬手帳ラベルは、検査項目、検査値、入院時持参薬、入院期間中に処方された薬品を引用し、編集して出力する機能を有すること。
|  | 8-111 | お薬手帳ラベルの発行時、処方順で並べ替えできる機能を有すること。また任意に薬品を指定して並べ替えできる機能を有すること。
|  | 8-112 | お薬手帳ラベルに出力する内容はJAHIS電子おくすり手帳フォーマット仕様書に基づいた2次元バーコードとして出力できる機能を有すること。
|  | 8-113 | 薬剤管理サマリーは、患者プロファイル情報を引用し、編集して出力する機能を有すること。
|  | 8-114 | 薬剤管理サマリーは、検査項目、検査値、入院時持参薬、入院期間中に処方された薬品を引用し、編集する機能を有すること。
|  | 8-115 | 薬剤管理サマリーの印刷履歴から薬剤管理サマリーの再発行ができる機能を有すること。
|  | 8-116 | 薬剤管理サマリーは、宛先を入力して出力する機能を有し、返書の出力ができる機能を有すること。
|  | 8-117 | 薬剤管理指導患者一覧表を出力する機能を有すること。
|  | 8-118 | 全ての薬価基準収載医薬品、および一部の薬価基準未収載医薬品から医薬品情報を参照できる機能を有すること。
|  | 8-119 | 商品名、一般名、採用薬区分、剤形を検索条件として、医薬品を絞込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-120 | 疾患名と分類・特性を条件に、該当の疾患に効能効果を持つ医薬品を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-121 | 疾患名や薬理作用、構造などを表す特性情報を入力し、該当する医薬品を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-122 | 製造・販売会社マーク、本体また包装に刻印された記号、GTINを検索条件として、該当する医薬品を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-123 | 添付文書全文から項目ごとに指定した文言を含む、あるいは含まない医薬品に絞り込んで表示する機能を有すること。なお、以下の薬品区分を指定して検索する機能を有すること。 ●先発品 ●後発品 ●ハイリスク薬
|  | 8-124 | 添付文書全文から以下情報の有無を指定して医薬品を検索する機能を有すること。 ●妊産授乳情報 ●手術情報 ●腎障害情報 ●運転情報 ●投与年齢情報 ●せん盲情報 ●検査実施喚起情報 ●投与期間情報 ●透析・浄化情報 ●調剤情報 ●ドーピング情報
|  | 8-125 | 薬効分類を検索条件として、医薬品を絞込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-126 | OTC医薬品情報を参照できる機能を有すること。
|  | 8-127 | OTC医薬品名、医薬品分類を検索条件として、OTC医薬品を絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-128 | 医療用医薬品における「使用上の注意の改訂情報（緊急安全性情報（イエローレター）・安全性速報（ブルーレター）を含む）」および「医薬品安全対策情報（DSU）」に関するデータベースを搭載し、添付文書の改訂前の注意喚起情報を参照できる機能を有すること。なお、注意喚起情報は公開された期間、情報種を検索条件として、絞り込んで表示する機能を有すること。
|  | 8-129 | 帳票出力機能は、以下の要件を満たすこと。
|  | 8-130 | 院内医薬品集を出力する機能を有すること
|  | 8-131 | 業務記録登録機能は、以下の要件を満たすこと。
|  | 8-132 | 病棟薬剤業務実施加算をとるための病棟薬剤業務日誌の作成・入力・集計、データ保管できる機能を有すること。
|  | 8-133 | 厚生労働省が定める7つの業務区分、業務時間、業務詳細内容を、病棟の担当薬剤師毎に登録・管理する機能を有すること。
|  | 8-134 | 業務区分はより細分化することができ、その業務区分が厚生労働省の定める7つの業務区分に割り当てられる機能を有すること。また、厚生労働省の定める7つの業務区分に当たらない業務日誌用の区分も作成可能な機能を有すること。
|  | 8-135 | 業務内容は予め設定した業務内容をマウスのドラッグ操作で登録できる機能を有すること。
|  | 8-136 | 病棟薬剤業務実施加算の算定に必要な情報以外にも、薬剤師の業務日誌としての使用できる機能を有すること。
|  | 8-137 | 算定要件を満たすまでの残り業務時間が自動計算され、病棟毎に確認できる機能を有すること。
|  | 8-138 | 病棟毎に登録された業務区分の件数及び時間の集計ができること。また、表形式とグラフ形式での出力ができる機能を有すること。
|  | 8-139 | 業務内容の円グラフを表示でき、病棟薬剤業務と他の業務の比率を視覚的に比較できる機能を有すること。
|  | 8-140 | 帳票出力機能は、以下の要件を満たすこと。
|  | 8-141 | 病棟薬剤業務日誌は、様式30のフォーマットで出力及び印刷できる機能を有すること。
|  | 8-142 | 病棟薬剤業務日誌は、期間と病棟を指定して一括で印刷できる機能を有すること。
|  | 8-143 | 各種機能で登録されたデータは、全て専用サーバーにて一元管理できること。
|  | 8-144 | 医薬品情報データベースの更新は、年12回（毎月1回）更新に対応できること。
|  | 8-145 | 各種データを12ヶ月以上保存でき、外付けハードディスクやディスク媒体等へ保存ができること。
|  | 8-146 | ノートPC等のモバイル端末を使用する場合、当該モバイル端末には患者情報や薬剤管理指導記録等の情報が残らない、セキュリティ的に考慮されたシステムであること。
|  | 8-147 | 各クライアント端末は、Webブラウザを使用してサーバー上のデータを検索・表示するので、専用のソフトウェアを各クライアント端末へインストールする必要がないこと。
|  | 8-148 | 台数はWebサーバー1台の構成であること。
|  | 8-149 | サーバはCPUがインテルインテルXeon E-2414(2.6GHz)相当以上、主記憶装置の容量は16GB以上を備えていること。
|  | 8-150 | サーバは480GB以上の物理的容量を持つSSD装置を2台内蔵し、RAID1以上で構成され万が一、片方のハードウェア本体にトラブルが発生しても連続運転が可能なこと。
|  | 8-151 | サーバOSはWindows Server 2022 Standard 日本語版 相当以上であること。
|  | 8-152 | 19インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
|  | 8-153 | DVD-ROMドライブ（最大24倍速）を内蔵していること。
|  | 8-154 | 1000Base-T以上のインターフェースを２個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
| 9. | 処方チェックシステム
|  | 9-1. | 処方情報を画面上に表示し、処方のチェックを実施できること。
|  | 9-2. | 処方チェックはサーバに登録された各種情報をもとに処方オーダ、注射オーダデータを含めチェックができること。
|  | 9-3. | 薬品重複、薬効重複、成分重複、系統重複チェックは、チェック条件として重複許容日数を指定できること。また、結果は警告／エラーの選択ができること。
|  | 9-4. | 長期投与チェックは、投与期間に上限が設けられている医薬品（厚生労働省告示第９７号）のチェックができること。また、結果は警告／エラーの選択ができること。
|  | 9-5. | 配合変化チェックは、医療用医薬品の添付文書に記載されている配合変化の情報を元にチェックができること。チェック結果には、配合薬剤、総合判定、外観変化有り、試験方法、配合方法、参考文献等を表示できること。チェック条件として、配合不可、配合注意（２段階）、チェック方向区分の指定ができること。
|  | 9-6. | 相互作用チェックは、医療用医薬品の添付文書に記載されている相互作用の情報を元にチェックができること。チェック結果は併用薬剤名、指示、臨床症状、作用機序等を表示できること。チェック条件として、重複許容日数、レベル（４段階）、チェック方向区分の指定ができること。
|  | 9-7. | 用法用量チェックは、医療用医薬品の添付文書に記載されている用法・用量の情報を元に、適正な投与量（上限・下限）などのチェックができること。チェック条件として、重複許容日数、許容誤差率、１日最大量・通常量・通常最小量・最小量、１回最大量・通常量・通常最小量・最小量の指定ができること。適宜増減のある医薬品に 関しては、適宜増減用の増減率を設定できること。また、結果はそれぞれ警告／エラーの選択ができること。
|  | 9-8. | 投与年齢チェックは、年齢において注意情報記載のある薬品に対してチェックができること。
|  | 9-9. | 処方チェックによるワーニング情報は、画面とプリントアウトにより確認できること。
|  | 9-10. | チェック項目は全てパラメータ化され、必要なチェック項目にチェックを入れるだけで処方チェックができること。
|  | 9-11. | 処方・注射チェックは、以下の条件でチェックする、しないを設定できること。 病棟、診療科、患者、医師、伝票区分、危険薬区分、薬効区分、成分区分、薬品区分、薬品、薬品組み合わせ、他処方条件等
3． | 性能、機能以外に関する要件
| 1. | 搬入及び据え付け及び調整等
|  | 1-1. | 調達物品の搬入及び据え付け、稼動のための調整を行なうこと。
|  | 1-2. | 装置の納入場所については、本院と協議すること。
|  | 1-3. | 搬入・据え付け調整にあたり建物の改修等を行なう必要が生じた場合は、納入業者の負担で行なうこと。 なお、納入場所の面積・設備等の詳細は本院に問い合わせること。
|  | 1-4. | 調達物品の構成内容については、本院に問い合わせること。
| 2. | 障害支援体制
|  | 2-1. | 年間を通じ２４時間の故障連絡体制が整備されていること。
|  | 2-2. | メンテナンスサービスの拠点が県内にあること。
|  | 2-3. | 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有することを証明すること。
|  | 2-4. | 本調達品の保証期間は、安定稼動時から１年間とすること。
|  | 2-5. | 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
| 3. | その他
|  | 3-1. | 取扱説明書は、日本語版で１部以上提供すること。
|  | 3-2. | 調達物品には、基本的機能を損なわないよう必要な物品を備えること。
|  | 3-3. | 調達物品のうち薬事法の製造承認の対象となる医療用具については、厚生労働大臣の承認を受けていること。